PhaseStable™

多相界面检测系统

操作手册  |  Operation Manual

产品系列 / Product Line

| PhaseStable-C | 乳化层预警检测系统 |
| --- | --- |
| PhaseStable-E | 乳化层厚度连续测量 |
| PhaseStable-M | 淤泥/固相沉积检测 |

版本 Rev. 1.0

目录

第一章：介绍

1.1  本手册使用说明

1.2  重要注意事项

1.3  安全信息

第二章：系统综述

2.1  工作原理

2.2  产品系列说明

2.3  Phase Sensor 检测天线

2.4  天线类型

2.5  PWM 电路板（PWM24/PWM220）

2.6  SIT 变送器模块（SIT24/SIT220）

2.7  喇叭腔（在线插拔装置）

第三章：开箱与安装

3.1  设备清单与验收

3.2  设备退回

3.3  设备储存

3.4  开箱检验

3.5  安装注意事项

3.6  机械安装

3.7  电气安装

第四章：校准

第五章：操作

第六章：维护

第七章：拆除与故障处理

专业术语

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| Phase Sensor | PhaseStable 系列检测探头，用于感知不同介质相之间的介电常数差异。 |
| PhaseStable-C | 连续测量型检测探头，用于追踪界面位置。 |
| PhaseStable-E | 乳化层预警型检测探头，用于实时监测乳化层的生成与报警。 |
| PhaseStable-M | 淤泥/固相沉积检测型探头，用于监测容器底部固相堆积状况。 |
| PWM24/PWM220 | 电源/信号调节电路板，安装于防爆箱内，分别对应 24VDC 和 220VAC 供电版本。 |
| SIT24/SIT220 | 信号变送器模块，安装于探头顶部接线盒内，分别对应 24VDC 和 220VAC 版本。 |
| 喇叭腔 | PhaseStable 系列专用在线插拔密封装置，允许在储罐正常运行压力下插入或拔出探头。 |
| 防爆箱 | 安装 PWM 电路板的防爆型控制箱体，符合相关防爆标准认证要求。 |
| 乳化层 | 油水混合介质中，油相与水相尚未完全分离的胶体状混合区域。 |
| 原始信号 | SIT 变送器模块输出的直流电流/电压信号，未经 PWM 电路板处理前的探头原始读数。 |
| 4-20mA | 标准工业模拟电流信号，用于传输检测结果至 DCS/PLC 等控制系统。 |
| OWI | 油水界面（Oil-Water Interface）检测，PhaseStable 系列的基础应用功能。 |

第一章：介绍

1.1  本手册使用说明

本手册提供 PhaseStable 系列多相界面检测系统的安装、操作、维护及故障处理所需的全部说明、规格参数及重要信息。

各章节内容安排如下：

- 第二章：系统综述，包含仪表原理、各组成部件说明及工作原理介绍。

- 第三章：开箱与安装，包含设备接收、开箱检验、储存方法及机械/电气安装说明。

- 第四章：校准，包含系统启动所需的基本校准步骤。

- 第五章：操作，包含配置与日常操作说明。

- 第六章：维护，包含定期维护计划与操作步骤。

- 第七章：拆除与故障处理，包含设备移除方法及电气故障处理指南。

1.2  重要注意事项

📌 注意 / NOTE PhaseStable 系列产品的标准材质为：316 不锈钢、聚四氟乙烯（PTFE/特氟龙）、全氟醚橡胶（FFKM）及氟橡胶（FKM）。

1.3  安全信息

在执行本手册中的任何操作前，请务必仔细阅读并严格遵守相关安全规程，确保人员人身安全。

⚠ 警告 / WARNING 爆炸可导致人员死亡或严重伤害。在危险环境中，严禁在未断电的情况下打开防爆箱或接线盒。所有操作须符合当地防爆安全规定。

⚠ 警告 / WARNING 安装或拆除 PhaseStable 设备时，所有作业人员必须穿戴相应的个人防护装备，包括防护手套、防护鞋及必要的护目镜等。

📌 注意 / NOTE PhaseStable 探头配备安全锁链，该锁链是仪表的安全组成部分，不得随意拆除。锁链用于确保高压工况下的安全操作，擅自拆除可能造成安全隐患。

第二章：系统综述

2.1  工作原理

PhaseStable 系列多相界面检测系统采用微波能量吸收原理进行相界面检测。系统向插入介质中的 Phase Sensor 检测天线发射特定频率的射频信号，探头杆体作为接地参考。

天线周围不同介质因其介电常数的差异，会对发射信号产生不同程度的吸收衰减。SIT 变送器模块持续追踪被吸收的能量，并将其转换为与之对应的直流模拟信号，输出至防爆箱内的 PWM 电路板进行信号调节和处理，最终转换为客户可用的 4-20mA 模拟输出或继电器开关信号。

PhaseStable 系列适用于静态工况下的相界面检测与控制，典型应用包括：脱水器、洗涤器、电脱盐/电脱水装置、聚凝器和各类储罐的界面监测与控制。

2.2  产品系列说明

PhaseStable 系列包含三款针对不同检测需求的专用探头：

| 型号 | 应用类型 | 主要功能描述 |
| --- | --- | --- |
| PhaseStable-C | 相界位控制 | 连续追踪油水界面位置，提供 4-20mA 模拟输出，用于精细界面控制。 |
| PhaseStable-E | 乳化层连续测量 | 检测乳化层的生成并触发预警，适用于电脱盐等对乳化层敏感的工艺控制场景。 |
| PhaseStable-M | 淤泥/固相检测 | 专用于检测容器底部淤泥层或固相沉积厚度，适用于储罐底部泥沙堆积监测。 |

2.3  Phase Sensor 检测天线

Phase Sensor 是 PhaseStable 系列的核心检测元件，采用标准探杆设计。探杆一端设有天线组件，另一端设有可拆卸的接线盒，用于安装 SIT 变送器模块。

探杆有效长度可根据应用需求定制，对于超长探头需求，请联系技术支持获取特殊配置方案。

技术规格：

| 参数 | PhaseStable-C / E | PhaseStable-M |
| --- | --- | --- |
| 介质工作温度 | 0°C 至 +149°C（标准型） | 0°C 至 +149°C（标准型） |
| 最大工作压力 | ≤ 5 MPa | ≤ 5MPa |
| 环境温度（电子部件） | -40°C 至 +55°C | -40°C 至 +55°C |
| 探杆材质（标准） | 316 不锈钢 | 316 不锈钢 |
| 绝缘材质（标准） | 聚四氟乙烯（PTFE） | 聚四氟乙烯（PTFE） |
| 密封材质（标准） | 全氟醚橡胶（FFKM） | 全氟醚橡胶（FFKM） |
| 测量精度（标准天线） | ±1%（水连续相） | ±1%（固相连续相） |

2.4  天线类型

Phase Sensor 可根据应用工况配置不同类型的天线。各型号探头均支持以下天线选项：

2.4.1  标准天线

材质为 316 不锈钢，是最常用的天线配置。主要用作"定点检测"，即在储罐内特定位置监测介质相态，触发报警或控制排水阀动作。标准天线测量范围为 0-100% 水含量，通常用于开/关控制应用（如：PhaseStable-M 乳淤泥高度预警场景）。

2.4.2  带保护环天线

在标准天线外部增设不锈钢保护笼，保护环具有两方面作用：

- 增强天线灵敏度：信号须穿越至金属保护环，显著提高检测敏感度，可实现低含水量的精确测量。

- 防电弧保护：当探头安装在电脱盐/电脱水装置高压电场区域时，保护环作为接地屏障，防止电弧损坏 SIT 变送器模块。

保护环分两种规格：标准型（25mm）和大型（38mm ，适用于高粘度介质）。

2.4.3  带 PTFE 涂层天线

天线表面覆盖聚四氟乙烯（PTFE）涂层，末端设有 PTFE 保护帽。涂层天线具有更长的有效测量长度（7" 或 14" 可选），实现连续的界面位置追踪，主要用于界面控制应用（如：PhaseStable-C 连续测量场景）。

2.5  PWM 电路板（PWM24/PWM220）

PWM 电路板是 PhaseStable 系统的电源与信号处理核心，安装于防爆箱内，提供以下功能：

- 为 Phase Sensor 探头提供工作电源

- 接收来自 SIT 变送器模块的原始直流信号

- 将原始信号调节处理为客户可用的标准输出

供电版本：

- PWM24：24VDC 供电（±20%），适用于直流电源应用场景。

- PWM220：220VAC 供电（220VAC，50Hz），适用于交流电网应用场景。

📌 注意 / NOTE 订货时须明确指定所需供电版本（PWM24 或 PWM220）。电路板不支持现场自行更改供电类型。如需更改，须将电路板返厂修改或更换。

2.5.1  输出选项

PWM 电路板支持以下标准输出选项（可组合配置）：

| 输出选项 | 说明 |
| --- | --- |
| /RL 继电器 | 板载单刀双掷继电器，提供常开（NO）、常闭（NC）、公共端（COM）三组干触点，最大额定电流 5A。继电器跳变点可通过电位器 R1 调节。 |
| /420 模拟输出 | 4-20mA 有源模拟信号输出，最大负载 400Ω。4mA 对应测量范围下限（零点），20mA 对应测量范围上限（量程）。为 PWM 板标准配置。 |
| /HART | 通过在 4-20mA 输出上叠加HART协议转换器实现 HART 数字通信，支持远程读取百分含水率等参数。 |
| /LI 本地指示灯 | 由继电器驱动的本地状态指示灯，安装于防爆箱面板，指示灯颜色可按需指定。 |
| /PN 气动阀输出 | 继电器驱动的三通电磁阀，适用于气动控制回路，最大供气压力 0.5Mpa，工艺连接 1/4" NPT。 |

2.6  SIT 变送器模块（SIT24/SIT220）

SIT（Signal Interface Transmitter）变送器模块安装于 Phase Sensor 探头顶部的接线盒内。SIT 模块通过插头/插座与探头连接，向天线发射信号，并将接收到的能量变化转换为直流模拟信号，输出至 PWM 电路板进行进一步处理。

- SIT24：配套 PWM24（24VDC 供电）使用

- SIT220：配套 PWM220（220VAC 供电）使用

⚠ 警告 / WARNING SIT 变送器模块设有工厂校准电位器，出厂后已密封，严禁用户自行调整。擅自调整将导致质保失效，且需返厂付费重新校准。

📌 注意 / NOTE 在高静电区域，禁止随意拔出 SIT 模块，以防静电损坏电子元件。如有疑虑，请先将接线盒可靠接地后再进行操作。

2.7  喇叭腔（在线插拔装置）

喇叭腔是 PhaseStable 系列专利设计的在线插拔密封装置。喇叭腔允许在储罐或容器正常运行（带压）工况下安全地插入或拔出 Phase Sensor 探头，无需停产降压。

主要特点：

- 内置 U 型杯密封，防止介质泄漏

- 顶部设有锁紧装置（压紧接头），作为二道密封

- 侧面设有泄压/取样阀，用于拔出探头前安全泄压

- 配备安全锁链，防止探头在高压工况下意外弹出

- 标准材质为 316 不锈钢，法兰连接尺寸可按需定制

喇叭腔须配合隔离阀（截止阀或球阀，全口径，2" 或以上）一起使用，安装顺序为：工艺短截 → 隔离阀 → 喇叭腔。

📌 注意 / NOTE 喇叭腔的标准密封材质为全氟醚橡胶（FFKM），氟橡胶（FKM）可作为替代材质。密封件属于消耗品，如出现泄漏请及时更换。

第三章：开箱与安装

3.1  设备清单与验收

设备到货时，请立即检查外包装有无运输损坏。若发现外观损坏，应立即通知承运商。为避免延误，如有部件需要修理或更换，请直接联系我们的售后服务部门，并提交损坏报告。

3.2  设备退回

如因任何原因需要退回设备或部件，请在发货前获取退货授权编号。联系售后服务协调员获取编号，提供以下信息：

- 设备工单号（序列号）

- 故障问题描述

- 待退回部件的型号及序列号

📌 注意 / NOTE 未获授权（无授权退货号）的退货将不予接收。

3.3  设备储存

如暂不安装，所有 PhaseStable 产品应储存于原包装中。储存环境应满足：温度在规格范围内、无高静电、防潮防尘。如带有静电保护袋，应保持密封储存。

3.4  开箱检验

3.4.1  Phase Sensor 探头开箱

探头通常装于 PVC 管（单支）或木箱（多支）内，并固定于木板上防止弯曲。带涂层天线的探头会有额外的保护套管覆盖天线。

开箱后请逐项检查：

- 探杆有无弯曲或变形

- 天线端插座与尼龙锁紧件之间无缝隙（有缝隙则表明天线已被推入探杆，密封损坏）

- PTFE 绝缘层（天线与探杆交接处）无鼓包或异常

- 涂层天线（如有）表面无割伤、划痕或起泡

⚠ 警告 / WARNING 若涂层天线表面损坏，探头将无法正常工作，须返厂修理或更换，不得安装使用。

3.4.2  SIT 变送器模块开箱

SIT 模块通常安装于接线盒内，用气泡袋包装运输。开箱时请检查：

- 接线盒锁紧件螺母及金属环是否齐全

- 接线盒电气连接口上的螺纹保护堵头是否完好

- 高压应用版本：接线盒与锁紧件之间安全锁链及快速连接是否完好

- 轻拉出 SIT 模块，检查插头及接线端子有无损坏，确认后重新插入

3.4.3  PWM 电路板（防爆箱）开箱

每套探头配套一台 PWM 防爆箱。开箱时请检查：

- 箱体外观及已安装配件（气动阀、本地数显等）有无损坏

- 内部 PWM 板安装螺丝是否松动

- 保险丝是否在位，保险丝座接触良好

- 继电器（如有）是否牢固插于插座，引脚无弯曲

- 所有内部接线连接是否紧固

3.4.4  喇叭腔开箱

喇叭腔通常用气泡袋包装。开箱时请检查：

- 根据探头序列号核对喇叭腔与探头的匹配关系（天线全长须能完全收入喇叭腔内）

- 法兰面（或螺纹连接端）保护器完好，拆除保护器后检查法兰面有无损坏，检查后重新安装保护器

- 泄压/取样阀是否完好，螺纹保护堵头在位

- 顶部锁紧件螺母及金属环是否齐全，安全锁链（高压版本）是否完好

3.5  安装注意事项

3.5.1  接地要求

📌 注意 / NOTE 安装前必须确认储罐或管线的接地状态，并采取相应措施，确保探头体与储罐/管线之间保持良好的金属对金属导电连接（接地连续性）。

PhaseStable 系列所有产品均采用能量吸收原理工作，探杆体作为信号接收器并接地。接地连续性从接线盒经探杆体延伸至储罐壁，任何断路或接触不良都将影响检测信号，导致输出异常。

- 法兰连接时，若使用非导电密封垫，须通过紧固螺栓确保法兰间的金属导电通路。

- 使用喇叭腔时，须确保探杆体与喇叭腔之间的金属接触导电连续。

- 探头接线盒锁紧件螺母须拧紧至金属对金属接触，但不可过度拧紧（过度拧紧会变形金属卡套，妨碍后续操作）。

- PWM 电路板接地端子须可靠接地。对于 24VDC 浮地电源，须断开 J2 跳线，避免接地错误。

3.5.2  防爆箱安装

所有防爆箱电缆进线口须使用防水电缆格兰头或防水导线管连接件，防止潮气进入。所有未使用的进线口须用防水堵头封堵。强电（供电线）与弱电（信号线）须分管布线，不可共用同一导线管。

3.6  机械安装

3.6.1  喇叭腔安装

喇叭腔允许 Phase Sensor 在储罐运行状态下在线插拔，须配合全口径隔离阀使用（球阀或闸阀，最小通径 2"）。

安装步骤如下：

- 将工艺短截焊接或连接至储罐开孔。

- 将全口径隔离阀安装至短截上（确认阀门处于关闭状态）。

- 将喇叭腔通过法兰或 NPT 螺纹连接至隔离阀出口端（泄压阀口朝向方便操作的方向）。

- 将 Phase Sensor 探头天线端插入喇叭腔，缓慢穿过顶部锁紧件，注意使天线香蕉插座保持居中穿过 U 型杯密封孔中间，切勿强行推入。

- 滑动探头直至到达"停止点"（探杆上的机械限位），然后将接线盒滑入探杆并锁紧。

- 确认整个天线组件完全收入喇叭腔内后，将密封室与隔离阀完成连接。

- 缓慢打开隔离阀，允许介质及压力进入喇叭腔，同时检查各连接处有无泄漏。

- 若无泄漏，将探头插入储罐至所需检测位置，手动拧紧锁紧件螺母后再用扳手加紧 1/4 至 1/2 圈。

- 高压应用：连接安全锁链至快速连接处，确保锁链无松弛。

📌 注意 / NOTE 当将天线插座穿过喇叭腔时，务必保持居中，缓慢操作，切勿强行用力，以防损坏 密封边沿。密封损坏将导致介质泄漏。

⚠ 警告 / WARNING 确保喇叭腔泄压阀处于关闭状态后再打开隔离阀。高压应用须确保安全锁链已正确连接。操作时所有人员须远离探头接线盒上方。

3.6.2  直接锁紧件安装（无喇叭腔）

如应用条件不满足喇叭腔安装要求（如入口尺寸受限），可仅使用 3/4" 压紧接头（CF）将探头固定于法兰连接处。此方式下，若需插入或拔出探头，须先将储罐降压并将介质液位降至开孔以下。 推荐所有应用均采用喇叭腔配合隔离阀的安装方式。

3.7  电气安装

3.7.1  供电接线

⚠ 警告 / WARNING 所有接线操作须在 PWM 电路板断电情况下进行，以防操作人员触电或损坏元器件。若对输入电压有任何疑问，请联系技术支持确认后再接线。

根据订购版本，将电源连接至防爆箱接线端子排 TB2 上的对应端子：

- PWM220（220VAC）：中线接 N 端，火线接 L 端，接地线接 GND 端。

- PWM24（24VDC）：负极接 N 端，正极接 L 端。如为浮地直流电源，须断开 J2 跳线后再将接地线接至 GND 端。

建议使用1 mm2或 1.5mm2 导线，线径不宜过大，否则无法可靠压入接线端子。

3.7.2  探头接线（SIT 变送器模块至 PWM 板）

Phase Sensor 探头与 PWM 电路板之间为 3 线制连接，使用1mm2 导线或多芯屏蔽电缆。接线应尽量直接布线，避免中间接线盒和过多接头。两者之间距离不限，只要每根导线电阻不超过 20Ω 即可。

- 在 PWM 板接线端子排 TB1 侧：(+)端接正极，(-)端接负极，I/P端接信号输入

- 在 SIT 变送器模块（探头接线盒内）侧：(+)接正极，(-)接负极，I端接信号I/P

如使用屏蔽电缆，屏蔽层只允许在 PWM 板侧单端接地；探头端的屏蔽层须修剪后用绝缘胶带或热缩管绝缘，防止在接线盒内造成短路。

📌 注意 / NOTE 探头接线盒内存在插座（天线信号）和接地插座两个连接点，任何屏蔽层或接地线须完全绝缘处理，避免两个插座之间产生导通，否则将导致探头读数错误。

3.7.3  输出信号接线

继电器输出（/RL）：在 TB2 上的 NC、COM、NO 端子接入客户信号回路。这些为干触点，不含电源电压，最大额定电流 5A。

4-20mA 输出（/420）：在 TB1 的 OP+（正）和 OP-（负）端子接线，连接至 DCS/PLC 或其他接收设备。输出为有源信号，最大负载 400Ω。

本地数显（/DD）：出厂已接线，如需同时使用远程 4-20mA 输出，接收设备须与数显串联，总负载不超过 400Ω。

第四章：校准

4.1  标准天线（PhaseStable-E / PhaseStable-M）校准

📌 注意 / NOTE 校准时必须使用实际工艺介质。以饮用水或消防水代替工艺水进行校准将导致校准偏差。

4.1.1  校准前准备

校准前，请确认以下内容：

- PWM 电路板供电正常

- Phase Sensor 与 PWM 板之间接线正确

- 探头安装于储罐内并接地良好

- 准备好高精度数字万用表（具备 DC mA 测量功能）

4.1.2  4-20mA 输出范围设置

输出下限设置（3.9mA）：将万用表接至测试点 TP2(-) 和 TP4(+)，按下开关 SW1 后调节电位器 R2，使万用表读数为 3.9mA（工厂默认值）。

输出上限设置（20.1mA）：将万用表接至 TP2(-) 和 TP4(+)，按下开关 SW2 后调节电位器 R14，使万用表读数为 20.1mA（工厂默认值）。

4.1.3  零点校准（4mA）

将 Phase Sensor 天线完全浸入低读数相介质（通常为纯油/气相）中，调节电位器 R3 使万用表读数显示 4.00mA。

若无法在储罐内实现，可将探头从储罐取出，浸入装有同类工艺介质的金属容器中进行罐外校准，须注意将探杆体与金属容器之间用接地线连接并可靠接地。

4.1.4  量程校准（20mA）

将 Phase Sensor 天线完全浸入高读数相介质（通常为工艺水或饱和盐水）中，调节电位器 R4 使万用表读数显示 20.00mA。

4.1.5  继电器跳变点设置

将万用表接至测试点 TP2(-) 和 TP1(+)，按以下公式计算跳变点设定电压，然后调节电位器 R1 至对应读数：

设定点电压 = 含水率（小数）× 2.5 VDC 示例：80% 含水率跳变点 → 0.80 × 2.5 = 2.00 VDC（工厂默认值）

4.2  带涂层天线（PhaseStable-C）校准

PhaseStable-E 涂层天线的 4-20mA 校准步骤与标准天线相同，但须注意将天线置于不同位置对应不同界面深度进行分段标定。量程电阻 R4 在出厂时已按介质参数预设，现场调试时优先按工厂校准数据表核对后再调节零点 R3。

4.3  带保护环天线校准

带保护环天线的校准步骤同标准天线，但须注意保护环内的流体充分交换，确保天线周围介质与罐内实际介质一致后再进行校准操作。

第五章：操作

5.1  使用输出信号

5.1.1  继电器输出（/RL）

PWM 电路板上的继电器为单刀双掷型，提供一套客户用干触点（NC/COM/NO）。在标准配置（油中故障保护）下：

- 天线检测到高读数介质（通常为水）时，继电器得电（动作），LED 指示灯亮。

- 天线在低读数介质（通常为油）中，或 PWM 板断电时，继电器失电（复位）。

继电器跳变点通过电位器 R1 设定（参见第四章校准部分）。PWM 板支持正向或反向动作配置，通过板载跳线设定，出厂按订单配置。

5.1.2  4-20mA 模拟输出（/420）

在 TB1 端子的 OP+(正极) 和 OP-(负极) 处提供 4-20mA 有源模拟信号，4mA 对应测量范围下限，20mA 对应上限，最大负载 400Ω。

PhaseStable-E 界面控制应用示例：将探头插入储罐至天线位于目标界面处（输出读数约 80%，对应 16.8mA），将此信号送入 DCS 控制排水阀，设定控制参数（SP=80%，积分时间 10 分钟），实现界面位置的自动调节控制。

5.1.3  HART 输出（/HART）

通过连接至 4-20mA 回路的 HART 手操器，可读取"PhaseStable "读数及百分含水率输出。注意：不得通过 HART 连接对 PWM 电路板进行校准。

5.2  输出验证

验证方法：将万用表（DC mA 档）接至测试点 TP2(-) 和 TP4(+)，按下 SW1，输出应降至下限值（约 3.9mA）；按下 SW2，输出应升至上限值（约 20.1mA）。联系控制室确认接收设备端读数与万用表读数一致。

继电器验证：断开 SIT 发射器插头（或拔出 SIT 模块），继电器应恢复至失电状态（或得电，取决于失效保护配置）；再将两个香蕉短接（用金属螺丝刀），继电器应切换至相反状态。

第六章：维护

6.1  日常维护说明

PhaseStable 系列电子元件（SIT 变送器模块、PWM 电路板）为全固态设计，无需定期维护。以下情况需关注并酌情处理：

6.1.1  天线介质覆盖物处理

某些工艺介质可能在天线表面形成薄膜或覆盖层，通常达到稳定厚度后不再增长，不影响探头正常工作（仅需重新校准补偿）。不建议频繁取出探头清洗，以免损坏天线。

若确认覆盖层持续增长且影响测量精度，按第七章拆除步骤取出探头，将天线浸泡于适当溶剂中除去覆盖物，使用软毛刷轻刷，禁止使用钢丝刷。

⚠ 警告 / WARNING 清洗前须核查探头构成材质（见原始工单）。确保所用溶剂不会腐蚀或损坏探头材质。标准材质（316 不锈钢 + PTFE + FFKM）对大多数常见溶剂具有良好耐受性。

6.1.2  金属卡套（压紧环）更换

接线盒或喇叭腔锁紧件上的金属卡套若因过度拧紧而变形卡死，须予以更换。更换步骤：

- 断开 PWM 板电源；如有安全锁链，须先松弛锁链并脱钩。

- 完全松开锁紧件螺母，将接线盒（或探杆）从锁紧件处滑出。

- 用钢锯条以 45° 角在变形卡套上锯出一条约穿透卡套一半深度的槽（注意勿锯伤探杆体）。

- 将平口螺丝刀插入锯槽，旋转 90° 破坏卡套，使其脱开探杆体。

- 用细砂布打磨探杆体上卡套压痕至平滑。

- 用相同规格和材质的新卡套替换旧件，注意卡套安装方向（锥形收窄端朝向接线盒/密封室方向）。

- 按第三章机械安装步骤重新装配接线盒。

6.1.3  密封更换

如喇叭腔锁紧件处出现介质泄漏，须检查并更换 密封。标准密封材质为全氟醚橡胶（FFKM），氟橡胶（FKM）和全氟醚橡胶（FFKM）均可提供作为替代选项。具体更换步骤见附录 A。

6.1.4  PWM 电路板维护

PWM 电路板无需定期维护。继电器（/RL 选项）属机电器件，平均寿命约 100 万次操作，如需更换须使用原型号规格：

| PWM 版本 | 继电器型号（替换件） |
| --- | --- |
| PWM220 / PWM24 | Potter & Brumfield R10-E1X2-V700 24VDC |

第七章：拆除与故障处理

7.1  Phase Sensor 探头机械拆除

拆除探头前，须先关闭 PWM 电路板电源，避免接线短路损坏设备。

7.1.1  带喇叭腔安装的探头拆除

- 确认 PWM 板已断电。检查接线盒至 PWM 板之间的导线管/电缆是否足够长，允许探头完全拔出。如不够长，先断开 SIT 模块接线端子上的导线，拆下导线管连接头。

- 如有安全锁链，确认已连接至快速接头，然后将探头轻推入储罐以释放锁链张力，将锁链从接线盒端快速接头上脱开后保持连接至锁紧件端。

- 缓慢松开喇叭腔锁紧件螺母，允许探杆在喇叭腔内自由旋转（密封仍保持防漏功能）。若出现轻微泄漏，用抹布包裹锁紧件吸收。

- 将探头从储罐方向缓慢拔出，直到探杆"停止点"触及喇叭腔锁紧件底端（有明显停止感）。此时整个天线组件已完全收入喇叭腔内。

- 缓慢关闭隔离阀。如遇球阀关闭困难，检查是否天线仍在阀体内（重新核查探头实际长度与喇叭腔长度关系）。

- 拧紧锁紧件螺母固定探头，打开泄压阀缓慢排放喇叭腔内压力和介质至适当容器，待压力完全泄放后方可松开喇叭腔法兰连接。

⚠ 警告 / WARNING 操作前须将储罐/系统压力降至安全水平。如应用为高压场合，在储罐降压前不得操作。标准 Phase Sensor 探杆截面积约 1.29 cm²，高压下的轴向推力不可忽视，操作须谨慎。

📌 注意 / NOTE 严禁从喇叭腔上拆下锁紧件！锁紧件是防止探头与介质从喇叭腔中喷出的安全设计，拆除将导致严重的人身伤害风险。

7.2  电气故障处理

7.2.1  故障处理速查表

| 故障现象 | 可能原因 | 排查/解决方案 |
| --- | --- | --- |
| 无输出 / PWM 无电源 | 输入电源未接通；保险丝 F1 熔断；电源电压不匹配 | 检查电源供电和电压版本；更换 F1 保险丝（找出熔断原因后再更换） |
| 输出固定在 4mA | SIT 模块与 PWM 板接线断路；SIT 模块故障（开路） | 检查 TB1 接线；按 7.2.2 步骤测试 SIT 模块 |
| 输出固定在 20mA | SIT 模块故障（短路）；带保护环天线保护环被导电介质堵塞 | 测试 SIT 模块；拔出探头清理保护环 |
| 输出不稳定/跳变 | 探头接地不良；探杆弯曲在相界面间摆动；介质紊动 | 检查接地连续性；调整探头安装角度和固定方式 |
| 继电器不动作 | 继电器跳变点设置不当；继电器故障；F2 保险丝熔断 | 重新校准 R1 跳变点；更换继电器；检查/更换 F2 保险丝 |
| 接收设备读数与 PWM 板输出不一致 | 线路电阻过高（超过 400Ω）；接线断路或虚接 | 测量 OP+ 到 OP- 间总负载电阻，确保 ≤ 400Ω；检查所有接线连接 |

7.2.2  SIT 变送器模块测试

在 PWM 板测试点 TP2(-) 和 TP6(+) 处，按下 SW1 后测量原始信号（DC mA）：

- 拔出 SIT 模块（悬空香蕉插头）：读数应接近工厂数据表中"空气拔出"参考值

- 用金属螺丝刀短接两个香蕉插头：读数应接近工厂数据表中"短路"参考值

- 将 SIT 模块插入探头，在储罐内工艺油中测量：读数应接近工厂"油"参考值

- 将 SIT 模块插入探头，在工艺水中测量：读数应接近工厂"水"参考值

📌 注意 / NOTE 若"空气拔出"和"短路"读数均正常，则 SIT 变送器模块本身工作正常，问题可能在 Phase Sensor 探头天线或 PWM 板校准。

7.2.3  保险丝故障处理

F1（电源保险丝）熔断：先断开所有外部接线，换上正确规格的保险丝后重新上电。若仍熔断，则 PWM 板内部可能存在故障，须返厂修理。若不再熔断，逐一重新连接外部设备（继电器→灯/气动阀→4-20mA输出→SIT探头），每接一路上电检查一次，找到导致熔断的环节。

F2（继电器保险丝）熔断：检查本地指示灯、气动阀的接线有无短路；确认灯泡规格和电压等级正确。

⚠ 警告 / WARNING PWM 板输入电源与 F1、F2 保险丝并联，即使某一保险丝熔断，另一路可能仍然带电。操作时须格外注意，严防触电。

--- 手册结束 ---

PhaseStable™ 系列产品操作手册  Rev. 1.0